## Sheet1
|  | 受信機の測定方法 | 2004-08-23
Z.Iizawa
SSBの受信機性能 測定方法は沢山ありますが基本的な事を書いて見ました。
少しでも参考になれば幸いです。
【1】 | 標準変調信号に同調をとる
SSB測定ではSGの変調をOFF（CW)にし希望周波数(7.05MHz)にセットSG出力＝60ｄBuV EMFの合わせて受信機に出力する。
受信機のAFゲインを調節してノイズメータの振れが1Vになるように合わせる。そのポイントを0ｄB基準とする。
【2】 | 実用感度（20ｄB S/N）
（１）標準変調信号に同調をとる
（２）SGのRF ON→OFFにする。
（３）その時のSGのRF ONとOFFの比が20ｄBとなるようにSGのレベルを調整する。
（４）この時のSGのレベル値が実用S/N感度である。
【3】 | 最大感度（10ｄB S/N)
（１）標準変調信号に同調をとる
（２）SGのRF ON→OFFにする。
（３）その時のSGのRF ONとOFFの比が10ｄBとなるようにSGのレベルを調整する。
（４）この時のSGのレベル値が最大S/N感度である。
【4】 | IF Rejection Ratio（IF妨害比）
10dB S/Nの時の入力レベルと同一出力が得られる中間周波数の入力レベルの比を言う。
（１）最大感度（10ｄB S/N）を測定する。その時のノイズメータの値を記録する。
（２）SGの周波数を自分の受信機の中間周波数(例：455KHz）に設定しSGレベルを下げる。
（３）SGのレベルを徐々に上げていき（１）のレベルと同等になるSGの値がIF Rejectionである。
【5】 | Image Rejection Ratio（イメージ妨害比）
10dB S/Nの時の入力レベルと同一出力が得られるイメージ周波数の入力レベルの比を言う。
（１）最大感度（10ｄB S/N）を測定する。その時のノイズメータの値を記録する。
（２）SGの周波数をイメージ周波数(例：2×455KHz=910KHz）に設定しSGレベルを下げる。
（３）SGのレベルを徐々に上げていき（１）のレベルと同等になるSGの値がImage Rejectionである。
【6】 | Selectivity(選択度）
不要の近接周波数から希望周波数を分離する性能を言う。
（１）最大感度（10ｄB S/N）を測定する。その時のノイズメータの値を記録する。
（２）SGの周波数を希望周波数+1.5KHz(任意）に設定しSGレベルを下げる。
（３）SGのレベルを徐々に上げていき（１）のレベルと同等になるSGの値が+側の選択度である。
（４）SGの周波数を希望周波数-1.5KHz(任意）に設定しSGレベルを下げる。
（5）SGのレベルを徐々に上げていき（１）のレベルと同等になるSGの値が-側の選択度である。
S.G
SSB
受信機
50Ω
ANT
FET Probe
SP_OUT
8Ωor4Ω
Trans
R=8Ωor4Ω
スペアナ（Audio Freq帯 測定可能品）
＜測定機器接続図＞
上記円内を下記のノイズメータで測定しています。
目黒電子（NM-446A）
Filter：T200又はCCIR
AVERで測定
オシロスコープ
（信号波形モニタ用）
ノイズメータ